ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25 
            тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 22 – 45 Наименование продукции по НТД: Питательная среда Игла МЕМ жидкая, со стабильным глутамином (аланил-глутамином), стерильная Номер серии: М-22-04 НS Объем серии, л: 200 Объем продукции во флаконе, мл: Кат. № 1.3.3.2. – 450 ПЭТ Дата изготовления продукции: 30.06.22 Срок годности: до 30.12.23 Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-002-13175637-2008 Условия хранения: хранить при температуре от 2 до 8 0 С Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 30.06.22 Внешний вид Прозрачная жидкость красновато-оранжевого цвета без опалесценции и осадка Соответствует 04.07.22 рН От 7,1 до 7,5 7,33 04.07.22 Буферная емкость (мл) Не менее 4,2 4,2 05.07.22-19.07.22 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 30.06.22-19.07.22 Специфическая активность Для культур диплоидных клеток человека М-22: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0. ФЛЭЧ104,формирование монослоя на – 3 сутки; индекс пролиферации- 2,0 30.06.22 Упаковка Согласно НД Соответствует 30.06.22 Маркировка Согласно НД Соответствует Заключение:_________Соответствует требованиям ТУ_______________________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «19» июля 2022 г.