ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

| СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 19 – 48 Наименование продукции по НТД: Набор реагентов «Питательная среда ДМЕМ жидкая, со стабильным глутамином (аланил-глутамином), глюкоза 4,5 г/л, стерильная» РУ: № ФСР 2008/03103 от 01 декабря 2008 года Номер серии: ДМ-19-05 H Объем серии, л: 50 Объем продукции во флаконе, мл: 450 Дата изготовления продукции: 11.07.19 Срок годности: до 11.01.21 Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-003-13175637-2008 Условия хранения: хранить при температуре от 2 до 8 0 С Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 11.07.19 Внешний вид Прозрачная жидкость красновато-оранжевого цвета без опалесценции и осадка Соответствует 12.07.19 рН От 7,1 до 7,5 7,16 12.07.19 Буферная емкость (мл) Не менее 7,0 7,2 12.07.19-26.07.19 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует | 11.07.19-26.07.19 Специфическая активность Для культур клеток типа М-22: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0. Культура клеток М-22: формирование монослоя на - 4 сутки; индекс пролиферации – 2,0 11.07.19 Упаковка Согласно НД Соответствует 11.17.19 Маркировка Согласно НД Соответствует Заключение:_______________Соответствует требованиям ТУ__________________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «26» июля 2019 г. |
| --- | --- |